2019-08-28 To：老金

1. 结果如下：
2. LAB+SPLCD正确
3. 四通道信息现在可以正确读取
4. 设置MA（B）+REL2目前不正确，这两个你是如何计划？

2019-09-03 头：老金

Knick四通道

1. CH03、CH04连接有问题，CH04我设置的是ID=4，模块设定的ID=3，却能够通讯
2. CH03我设置的是ID=3，模块设定的ID=3，却能不能通讯，我尝试设定我设置的是ID=4，模块设定的ID=4，也不能通讯
   * 1. **To 老曹**

1．设置MA（B）+REL2目前不正确，这两个你是如何计划？

- REL2：目前保留，即没有任何作用。

- MA（B）：输出温度值，在四通道中可选任何一个通道。

2．CH03、CH04连接有问题

修改了，请你确认。

Project-1.hex 485可选的

Project.hex :485固定的