2019-05-28   To：曹先生
输入模块都没问题。主要问题是4-20mA输出模块太长冲突于核心模块。关于详细情况，请参见下面内容。

- 关于RS485模块的问题。

现在输入部分连接器的配置如下图：

如果按照这个尺寸制作RS485模块，其会与旁边的继电器部分冲突。

所以我想改正一下连接器位置。

- 关于4-20mA输出模块的问题。

核心板（红色圈）与4-20mA输出模块（蓝色圈）相互冲突。

我想这个部分只能留下原样，不做模块。

目前整体的PCB配置如下图：

2019-05-29   to：老金

4-20mA输出部分：

- 4-20mA输出模块，可以采制成双面板，甚至可以双面布置元器件

- 或者还可以把5401，2.5V基准电压部分留在基板，其余的放在模块上面，

这样一来，空间按道理足够了

实验室产品PCB布局：

- PCB尺寸的大小，控制在4.3寸触摸屏大小差不多即可

- CPU部分，我觉得可以继续使用以前那个插拔的模块，方便生产

2019-05-30   To：老金

最新模块化方案我已收到，大概看了一下，我的想法如下：

- 485输出5401输入PHORP设备，有一个三极管电路，如图

原来的PHORP设备         现在最新的模块化方案（原来的485设备也是没有的）

有三极管和没有三极管，485输出程序不一样，不可以共用同一个程序，需要调整软件，你看看如何处理？以后统一要不全都有，要不全都没有，否则比较麻烦

- 4-20mA输出模块，才用了双面布器件，生产比较麻烦，我之前说的可以把部分元件放在基板上，就可以单面布器件，请参考，如果没办法现在这样也可以。

注意：输出两个钽电容封装改用D型，现在有点小，需要使用50V耐压的，B型最高35V

- 关于LM1117和LM3904价格问题，无所谓，我们只考虑使用性能，成本问题都在接受范围。

- 以后新产品的PCB和原理图，器件规格都保持一致，封装等等，必须规范，后期发出去加工，避免带来麻烦，最新的模块版本和各种模块，参数、封装、标注都正确吗？

- 关于基板的连接器端子定义，下面两款我已印刷完成，所以，请检查并调整接线端子顺序（只检查输入，输出4-20mA按照现在最新的即可，原来的不合理）

- 485模块VCC和GND

目前输出电压是隔离模块5V，外供传感器功率不够，看看能否从其他地方引入更大功率输出电压，常规的传感器支持电压有5~28V不等，24V我可以从设备输入端并联，5V或者12V没有地方可以获取，请参考有没有好办法

- SP2100_V2.0版本制作完成图片

说明：这除了电源芯片输出端采用了一个钽电容，其它均采用陶瓷电容，目前工作正常

改变D封装，新的模块方案

L1封装还可以加大吗？我看别人的都用的很大，而且，这个也会发热，我想可以调整一下封装，别人的模块比我们的大两倍，不知道什么原因

2019-06-03  TO：老金

- 关于4-20mA和485模块输入模块5.08mm连接器排列

原来的：

更新为下面的：

TP+和TP-   我的意思能否作为外供传感器设备电源，电源一般是5~28V，功率还要大一点，如果连接485或者4-20mA模块，那么传感器的电源最好能够从我的设备提供电源，否则，要外接一个开关电源